СЕКУНДОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ

“СЧЕТ-1М”

Руководство по эксплуатации и паспорт.

ТС5.002.01-07РЭ

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 40929-09

2009г.

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Секундомер электронный “СЧЕТ-1М” (далее - секундомер) предназначен для измерения длительности интервалов времени, задаваемых электрическими сигналами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Диапазоны измеряемых интервалов времени:

- от 0,01 с до 999,999 с – с дискретностью 0,001 с,

- от 1000,00 с до 9999,99 с – с дискретностью 0,01 с,

- от 10000,0 с до 99999,9 с – с дискретностью	0,1 с.

2.2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения при температуре окружающего воздуха (255) °С:

- при выпуске секундомера из производства - не более  (1х10-5хТ+С) с,

- в течение срока службы секундомера, не более  (6х10-5хТ+С) с,

где Т – значение измеряемого интервала в с,

С – дискретность измерений в данном интервале.

2.3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения в диапазоне рабочих температур от 0 до 50 С:

- при выпуске секундомера из производства - не более  (10х10-5хТ+С) с,

- в течение срока службы секундомера, не более  (15х10-5хТ+0,5хС) с.

2.4. Индикация цифровая – до 6-ти десятичных разрядов.

2.5. Секундомер работает в режиме прямого счета.

2.6. Секундомер имеет возможность пуска и останова по двум различным цепям электрическими сигналами 2-х видов:

- потенциальным, т.е. фронтом постоянного электрического напряжения любой полярности, либо появлением переменного напряжения.

Имеется два диапазона входных напряжений:

а) амплитуда напряжения от 4,5 до 40 В;

б) амплитуда напряжения от 40 до 250 В.

Входное сопротивление потенциального входа:

в диапазоне (а) не менее 10 кОм,

в диапазоне (б) не менее 100 кОм.

- коммутацией электрических контактов:

сопротивление цепи замкнутых контактов должно быть не более 650 Ом,

сопротивление цепи разомкнутых контактов должно быть не менее 10 кОм.

2.7. Секундомер имеет возможность пуска и останова по одной цепи (режимы измерения длительности импульса напряжения любой полярности, а также времени замкнутого или разомкнутого состояния контактов). Параметры этой цепи соответствуют п.2.6.

2.8. Секундомер работает от любого из следующих источников питания:

- сеть переменного тока 220 В, 50 Гц, при работе от блока питания, входящего в комплект поставки секундомера. Мощность, потребляемая от сети, не более 5 Вт;

- аккумулятор 9 В. Длительность работы секундомера от предварительно заряженного аккумулятора без подзаряда, не менее 5 час. При питании от сети происходит автоматический подзаряд аккумулятора.

2.9. При питании секундомера от сети происходит подсветка индикатора.

2.10. Габаритные размеры корпуса секундомера - не более 85х150х45 мм, масса (без блока питания) - не более 0,3 кг.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Секундомер «СЧЕТ-1М»

Блок питания						- 1 шт.,

Аккумулятор 9 В					- 1 шт.,

Кабель со штекерами с надписью «4,5...40 В»	- 2 шт.,

Кабель со штекерами с надписью «40...250 В»	- 2 шт.,

Руководство по эксплуатации и паспорт

ТС5.002.01-07РЭ					- 1 шт.,

Методика поверки секундомера			- 1 шт.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. При работе с секундомером необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные для лиц, обслуживающих установки с напряжением до 1000 В.

4.2. Секундомер может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 0 до 50 С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 С.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

5.1. В помещении, где работает секундомер, не должно быть паров кислот или щелочей, а также токопроводящей пыли.

5.2. Для предварительной зарядки встроенного аккумулятора подсоедините к гнезду «9В» блок питания, включите блок питания в сеть, включите переключатель «АКК.» и выдержите секундомер в таком состоянии не менее 12 час.

5.3. Подключение секундомера.

5.3.1. Подключите кабели со штекерами к гнездам «ПУСК» и «СТОП» секундомера.

При пуске (останове) секундомера при помощи коммутации электрических контактов или потенциалом от 4,5 до 40 В подключите к гнезду «ПУСК» («СТОП») кабель с надписью «4,5...40 В».

При пуске (останове) секундомера потенциалом от 40 до 250 В подключите к гнезду «ПУСК» («СТОП») кабель с надписью «40...250 В».

При работе секундомера в режиме измерения длительности замкнутого (разомкнутого) состояния контактов или длительности импульса напряжения к гнезду «СТОП» кабель со штекером не подключается.

5.3.2. Подключите ответные части кабелей к цепям управления секундомером.

При пуске (останове) секундомера коммутацией «сухих» электрических контактов подключите эти контакты к соответствующему входу секундомера.

При пуске (останове) секундомера фронтом постоянного электрического напряжения или появлением переменного напряжения подключите источник напряжения к соответствующему входу секундомера.

При пуске (останове) секундомера фронтом постоянного электрического напряжения обратите внимание на полярность. Штекер «» должен быть подключен к отрицательному полюсу управляющего напряжения.

При пуске (останове) секундомера коммутацией электрических контактов или переменным напряжением полярность штекеров роли не играют.

Для управления секундомером рекомендуется использовать цепи гальванически развязанные между собой. В случае использования цепей управления, имеющих общий провод, его следует подключать к штекеру с маркировкой «». Не допускается использование в качестве управляющих двух различных источников напряжения с общим «+».

Пример. Подключение секундомера при измерении времени срабатывания электромагнитного реле.

SB1

К1 – испытуемое реле,

К1.1 – нормально разомкнутые контакты реле,

SB1 – выключатель, коммутирующий напряжение на обмотку реле

При замыкании переключателя SB1 происходит срабатывание реле К1. Напряжение U прикладывается к входу «ПУСК» секундомера и начинается отсчет времени. После замыкания контактов К1.1 счет прекращается.

К1

К1.1

«ПУСК»

«СТОП»

СЕКУНДОМЕР «СЧЕТ-1М»

U

5.3.3. При питании секундомера от сети подсоедините к гнезду «9В» блок питания, включите блок питания в сеть.

5.3.4. При питании секундомера от встроенного аккумулятора включите движковый переключатель «АКК.».

Примечания.

- При питании секундомера от сети рекомендуется для подзаряда аккумулятора включать переключатель «АКК.».

- В нерабочем состоянии во избежание разряда аккумулятора рекомендуется отключать переключатель «АКК.».

- При пуске (останове) секундомера переменным напряжением возможна инструментальная погрешность измерений до величины равной одному периоду измеряемого напряжения, обусловленная медленным нарастанием входного напряжения и однополупериодным выпрямлением сигнала на входе секундомера.

- При соответствующем подключении входных цепей секундомера возможен его пуск (останов) и при отключении переменного напряжения. Это требуется, например, при измерении времени отпускания реле переменного тока. В этом случае соответствующий вход секундомера подключается к контактам выключателя, коммутирующего переменное напряжение на обмотку реле. Ниже приводится схема подключения секундомера для измерения времени отпускания нормально разомкнутых контактов реле переменного тока.

SB1

К1 – испытуемое реле переменного тока,

К1.1 – нормально разомкнутые контакты реле,

SB1 – выключатель, коммутирующий переменное напряжение на обмотку реле

При размыкании переключателя SB1 происходит отпускание реле К1. Переменное напряжение U прикладывается к входу «ПУСК» секундомера и начинается отсчет времени. После размыкания контактов К1.1 счет прекращается.

К1

К1.1

«ПУСК»

«СТОП»

СЕКУНДОМЕР «СЧЕТ-1М»

~U

5.4. Установка режима работы.

5.4.1. При работе секундомера в режиме измерения длительности импульса напряжения любой полярности, а также измерения длительности замкнутого или разомкнутого состояния контактов (пуск и останов по одной

цепи) установите переключатель «» в положение «».

При пуске и останове секундомера по двум различным электрическим цепям установите переключатель «» в положение «».

5.4.2. В случае работы секундомера в режиме пуска и останова по одной цепи, т.е. если переключатель «» в положении «» установите переключатель «» в нужное положение.

Так, если производится измерение длительности импульса положительной полярности или времени замкнутого состояния контактов установите этот переключатель в положение «».

Если же производится измерение длительности импульса отрицательной полярности или времени разомкнутого состояния контактов, установите этот переключатель в положение «».

5.4.3. В случае управления секундомером по двум различным цепям положение данного переключателя может быть любым.

В этом случае необходимо установить в нужное положение переключатели «ПУСК» и «СТОП».

Если пуск (останов) секундомера производится электрическим потенциалом, установите переключатель «ПУСК» («СТОП») в положение «».

Если пуск (останов) секундомера производится, коммутацией электрических контактов установите переключатель «ПУСК» («СТОП») в положение «».

Примеры установки переключателей при различных режимах работы секундомера приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СЕКУНДОМЕРА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим работы секундомера | Обозначение переключателя |  |  |  |
|  |  |  | ПУСК | СТОП |
| 1. Измерение интервала времени между коммутациями (замыканиями или размыканиями) контактов по цепям «ПУСК» и «СТОП». |  | любое |  |  |
| 2. Измерение интервала времени между фронтом напряжения по цепи «ПУСК» и коммутацией контактов в цепи «СТОП» (время срабатывания или отпускания реле). |  | любое |  |  |
| 3. Измерение длительности замкнутого состояния контактов в цепи «ПУСК». |  |  |  | любое |
| 4. Измерение длительности импульса отрицательного напряжения в цепи «ПУСК». |  |  |  | любое |

5.5. Порядок работы.

5.5.1. Нажмите кнопку «СБРОС». Теперь секундомер готов к измерению длительности интервала времени в соответствии с режимом работы, установленным согласно п.5.4.

5.5.2. После проведения очередного измерения для готовности секундомера к следующему измерению нажмите кнопку «СБРОС».

Примечание.

При работе секундомера в режиме пуска и останова по одной цепи (переключатель «» находится в положении «») возможно проведение очередного измерения без предварительного нажатия кнопки «СБРОС». В этом случае показания секундомера будут суммироваться.

5.5.3. По окончании измерений отключите питание секундомера, отсоедините кабели от цепей управления секундомером, отсоедините штекера кабелей от гнезд «ПУСК» и «СТОП» секундомера, отключите переключатель «АКК.».

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Секундомер электронный «СЧЕТ-1М»  №_______________________ соответствует требованиям ТС2.818.002ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________200    г.

Контролер ___________________

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Ремонт секундомера в случае выхода его из строя осуществляется на предприятии-изготовителе.

Гарантируется работа секундомера в течение 18-ти месяцев со дня выпуска. В течение гарантийного срока ремонт производится за счет изготовителя.

7. ОТМЕТКИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ.

Вид поверки  _______________________________________________

первичная, периодическая

Вывод о результатах поверки _________________________________								годен, негоден

Дата ________________ 	Поверитель  _________________________

Вывод о результатах поверки _________________________________								годен, негоден

Дата ________________ 	Поверитель  _________________________

Вывод о результатах поверки _________________________________								годен, негоден

Дата ________________ 	Поверитель  _________________________

Вывод о результатах поверки _________________________________								годен, негоден

Дата ________________ 	Поверитель  _________________________