Федеральное государственное унитарное предприятие

«НИИ электронно-механических приборов»

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ФГУП  «НИИЭМП»

____________ В.Г. Недорезов

"_____"____________ 20__г.

Омметр ТС-1

Руководство по эксплуатации

РУКЮ 411212.032 РЭ

| СОГЛАСОВАНО Начальник НТЦ ИМО ____________ Г.А. Солодимова "___"_________ 2011 г. | Начальник отдела О-32 ____________ М.К. Смирнов "___"_________ 2011 г. Разработчик – Начальник лаборатории О-32 ____________ Р.А. Тулаев "___"_________ 2011 г. Нормоконтроль – начальник отдела О-52 ____________ Г.Н. Сомкина "___"_________ 2011 г. |
| --- | --- |

2011 г

СОДЕРЖАНИЕ

с.

Введение………………………………………………………..………….3

1 Описание и работа омметра………………………………………...….3

1.1 Назначение и область применения……………………………..……3

1.2 Технические характеристики………………………………...………3

1.3 Устройство и работа омметра…………………………………….….4

2 Указание мер безопасности…………………………………………….6

3  Подготовка к работе……………………………………………………6

4 Порядок работы…………………………………………………………6

5 Возможные неисправности и способы их устранения……………….6

6 Техническое обслуживание…………………………………………….6

7 Методика калибровки…………………………………………………...7

8 Маркировка и пломбирование……………………………………..…...9

9 Транспортирование и хранение………………………………………..10

10 Гарантии изготовителя………………………………………………..10

11 Свидетельство об упаковывании………………………………..……10

12 Сведения об утилизации………………………………………………10

13 Свидетельство о приемке……………………………………………..10

Лист регистрации изменений…………………………………………….11

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения, необходимые для эксплуатации омметра ТС-1 (далее - омметра). Эти сведения включают информацию о назначении и области применения омметра, составе и принципе его действия, техническому обслуживанию, подготовке и порядке работы.

###### 1 Описание и работа омметра

1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Омметр предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току.

Омметр обеспечивает работу в режиме многократных измерений сопротивления с ручным выбором предела измерений.

Омметр может использоваться при разработке, изготовлении, техническом обслуживании, ремонте, наладке и испытаниях изделий электронной техники.

1.1.2 Нормальные условия применения омметра приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Температура воздуха окружающей среды, ºС | от 15 до 25 |
| --- | --- |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | от 84 до 106 (630–795) |
| Относительная влажность воздуха, % | от 30 до 80 |

1.1.3 Рабочие условия применения омметра приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Температура воздуха окружающей среды, ºС | от 5 до 40 |
| --- | --- |
| Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст) | от 84 до 106 (630–795) |
| Относительная влажность воздуха, % | до 80 при 25 ºС |
| Напряженность электрического поля, кВ/м | до 20 |

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Единица младшего разряда, значение измерительного тока, предел основной приведенной погрешности омметра при измерении электрического сопротивления на соответствующих пределах измерения приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Предел измерений | Единица младшего разряда (емр) | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % | Измерительный ток, А, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 мОм | 100 нОм | ± 0,3 | 1250 |
| 10 мОм | 1 мкОм | ± 0,2 | 1250 |
| 100 мОм | 10 мкОм |  | 1250 |
| 1 Ом | 100 мкОм |  | 1,25 |
| 10 Ом | 1 мОм |  | 1,25 |
| 100 Ом | 10 мОм |  | 1,25 |
| 1 кОм | 100 мОм |  | 0,0125 |
| 10 кОм | 1 Ом |  | 0,0125 |

1.2.2 Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерений, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20 ± 5 °С) до любой в пределах диапазона рабочих температур, не более половины предела допускаемой основной погрешности измерения на соответствующем пределе.

1.2.3 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерений, вызванной изменением напряжения питания на ± 10 % от номинального значения, не более половины предела допускаемой основной погрешности измерения на соответствующем пределе.

1.2.4 Дополнительная погрешность при измерении сопротивления, вызванная влиянием помех электрического поля с напряженностью до  20 кВ/м, не более половины предела допускаемой основной погрешности измерения на соответствующем пределе.

1.2.5 Продолжительность непрерывной работы омметра от сети  без времени установления рабочего режима не менее 16 ч.  Время перерыва до повторного включения не менее 5 мин.

1.2.6 Омметр соответствует I классу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94.

1.2.12 Питание омметра осуществляется от  4 аккумуляторных батарей напряжением   1,5 В .

1.2.13 Время непрерывной работы омметра от полностью заряженной аккумуляторной батареи, часов, не менее ……………………………………………………………………..…… 3.

1.2.14 Габаритные размеры омметра (без входного кабеля):

- длина  ................................…………………………………….  170 мм;

- ширина ................................…………………………………...  110 мм;

- высота ................................……………………………………. 35 мм.

1.2.15 Габаритные размеры омметра в упаковке:

- длина  ................................…………………………………….  237 мм;

- ширина ................................…………………………………...  160 мм;

- высота ................................……………………………………. 110 мм.

1.2.16 Масса омметра не более ………………………………………0,7 кг.

1.2.17 Масса омметра в полной комплектности в транспортной таре не более 1,5 кг.

1.2.18 Состав омметра приведен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Наименование составной части | Количество, шт. |
| --- | --- |
| 1 Омметр «МИНИОМ» РУКЮ 411.212.032 | 1 |
| 2 Батарея аккумуляторная VNAA 1500 SAFT | 4 |
| 3 Кабель XDK-Kelvin (66.9795-250) | 1 |
| 4 Ящик упаковочный | 1 |

П р и м е ч а н и е - омметр может комплектоваться кабелем измерительным с контакторами, конструкция которых согласовывается с потребителем.

1.3 Устройство и работа омметра

1.3.1 Принцип работы омметра «МИНИОМ» основан на измерении сопротивления методом амперметра-вольтметра при протекании через контролируемый объект постоянного измерительного тока.

Измерение осуществляется по четырехпроводной схеме.

1.3.2 На верхней боковой панели (рисунок 1.1) омметра расположены: 1 - клеммы для подключения токовых выводов объекта измерения входного; на передней панели расположены: 2 – клеммы для подключения потенциальных выводов объекта измерения входного; 3 - табло индикации результатов измерения;; 5 – кнопки выбора предела измерения; 6 - кнопка ПУСК/СТОП для управления режимами работы; на правой боковой панели расположен - 4 – переключатель питания прибора.

Рисунок 1.1

На задней панели (рисунок 1.2) омметра расположены: 7 – планка маркировочная; 8-отсек для аккумуляторов.

Рисунок 1.2

2 Указание мер безопасности

2.1 Работу с омметром должен проводить персонал, прошедший обучение в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.

2.2 При работе с омметром обслуживающий персонал должен соблюдать общие требования по технической эксплуатации измерительных приборов, установленные ГОСТ 12.3.019-80.

3  Подготовка к работе

3.1 Подключить кабель комбинированный к зажимам, используя четырехпроводную схему включения.

П р и м е ч а н и е - при работе исключить попадание внутрь корпуса прибора влаги, загрязнений, снега и т.п.

4 Порядок работы

4.1	Включить омметр, установив переключатель питания в положение «Включено». При этом прибор устанавливается в режим выбора предела измерения и на табло  индицируется сообщение «Выбор предела 10 кОм» и индикатор заряда аккумуляторной батареи.

4.2  Подключить кабель к объекту измерения.

П р и м е ч а н и е - при подключении необходимо обеспечивать надёжный контакт цепей входного кабеля с объектом измерения.

4.3	Кнопками   «   » или «   »  выбрать необходимый предел измерения.

4.4	Нажатием кнопки «ПУСК» (длительностью 1-2 сек) перевести омметр в режим измерения.  Для выхода из режима измерения в режим выбора предела измерения необходимо повторно нажать кнопку «ПУСК».

5 Возможные неисправности и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей омметра приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Не горит табло индикации результатов измерения при включении питания омметра | Разряжены аккумуляторные батареи | Зарядить аккумуляторные батареи |

П р и м е ч а н и е - при проявлении неисправности, не указанной в таблице 5.1, омметр должен быть снят с эксплуатации до устранения неисправности.

6 Техническое обслуживание

6.1 Техническое обслуживание производится с целью обеспечения бесперебойной работы, поддержания эксплуатационной надежности и повышения эффективности использования омметра.

6.2 Перечень работ различных видов технического обслуживания приведен в таблице 6.1.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ ОММЕТРА ВЕЩЕСТВАМИ СОДЕРЖАЩИМИ РАСТВОРИТЕЛИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЧИСТКА МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ

Таблица 6.1

| Периодичность обслуживания | Содержание работ и метод их проведения | Приборы, инструменты, материалы для проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 раз в квартал | 1 Удаление пыли ветошью, слегка увлажненной спиртом 2 Проведение внешнего осмотра 3 Проверка состояния креплений 4 Проверка отсутствия повреждений | Ветошь, 500 г |
| 1 раз в год | Калибровка Проверка метрологических характеристик см. раздел 7. |  |

7 Методика калибровки

7.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства калибровки омметра.

7.2 Омметр подлежит обязательной калибровке. Межкалибровочный интервал 1 год.

7.3 Операции калибровки указанные в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование операции | Номер пункта методики |
| --- | --- |
| 1 Внешний осмотр | 7.7.1 |
| 2 Проверка основной погрешности измерения сопротивления | 7.7.2 |

7.4 При проведении калибровки омметра должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С………………………………………….18 - 22;

- относительная влажность воздуха, %....................................................................30 – 80;

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)……………………….…..84 – 106 (630 – 795);

- частота питающей сети, Гц………………………………………………………..49 - 51;

- напряжение питающей сети переменного тока, В………………………..215,6 - 224,4;

7.5 При проведении калибровки омметра должны применяться средства измерений, указанные в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| № | Средства калибровки | # Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства измерений |  |  |  |
| 1 | Мера электрического сопротивления многозначная Р3026 | Диапазон воспроизводимых сопротивлений от 0 до 111111 Ом ступенями 0,01 Ом. Класс точности 0,005 – 0,02. ТУ 25-04 ОПВ 539.045-81 |  |
| 2 | Катушка электрического сопротивления измерительная Р331 | Номинальное значение сопротивления – 100 Ом; Класс точности – 0,01. |  |
| 3 | Катушка электрического сопротивления измерительная Р321 | Номинальное значение сопротивления – 10 Ом; Класс точности – 0,01. |  |
| 4 | Катушка электрического сопротивления измерительная Р321 | Номинальное значение сопротивления – 1 Ом; Класс точности – 0,01. |  |
| 5 | Катушка электрического сопротивления измерительная Р321 | Номинальное значение сопротивления –0,1Ом; Класс точности – 0,01. |  |
| 6 | Катушка электрического сопротивления измерительная Р310 | Номинальное значение сопротивления – 0,01Ом; Класс точности – 0,01. |  |
| 7 | Катушка электрического сопротивления измерительная Р310 | Номинальное значение сопротивления – 0,001Ом; Класс точности – 0,01. |  |
| Средства контроля условий поверки |  |  |  |
| 11 | Гигрометр психрометрический ВИТ 2 | Диапазон измерений температуры от 15 до 41 °С; Цена деления 0,2 °С; Диапазон измерений относительной влажности от 20 до 93 %; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения влажности ± 1 %. |  |
| 12 | Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 | Диапазон измерений давления от 80 кПа до 107 кПа; Абсолютная погрешность измерений давления  1 кПа. |  |
| П р и м е ч а н и е – допускается применять другие средства измерений, удовлетворяющие по точности требованиям настоящей методики калибровки. |  |  |  |

7.6	Требования безопасности

7.6.1 При проведении поверки руководствуются Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности).

7.7 Проведение калибровки

7.7.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

- поверяемый омметр должен быть укомплектован в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации;

- омметр не должен иметь механических повреждений, которые могут повлиять на его метрологические и технические характеристики, а также на безопасность персонала;

- заводской номер и тип, нанесенные на корпус омметра, должны быть четкими и не допускать неоднозначности в прочтении.

7.7.2 Проверка основной погрешности измерения сопротивления

7.7.2.1 Включить омметр в режиме выбора предела измерений.

7.7.2.2 Установить омметр на предел измерений «10 кОм» и в качестве объекта измерения (ОИ) подключить к входному кабелю омметра меру электрического сопротивления многозначную Р3026 с установленным значением 10 000 Ом.

7.7.2.3 Выполняя операции, указанные в разделе 4 настоящего руководства по эксплуатации, измерить электрическое сопротивление ОИ. Зафиксировать установившийся результат измерения – Rи.

7.7.2.4 Вычислить основную приведенную погрешность i измерения сопротивления по формуле:

γi=Rи−R0Rк⋅100 % ,

где Rи – результат измерений омметра;

R0 – номинальное значение измеряемого сопротивления;

Rк – значение выбранного предела измерений омметра.

7.7.2.5 Повторить операции 7.7.2.3 – 7.7.2.5 последовательно на всех пределах измерений омметра в точках 10 и 100 % от предела измерений. На пределе 1 кОм основная погрешность определяется дополнительно в точках 0,3∙Rк, 0,5∙Rк  и 0,7∙Rк, где Rк – значение предела измерений, равное 1 кОм.

7.7.2.6 Омметр признается  пригодным к эксплуатации, если в каждой точке измерения значения i не превышают предельно допускаемых значений, указанных в таблице 1.3.

7.8 Оформление результатов калибровки

7.8.1 Результаты периодической и первичной калибровки омметра оформляются сертификатом о калибровке, в котором указывается срок действия и дата очередной калибровки. При этом калибровочное клеймо наносится либо на сертификат о калибровке, либо непосредственно на прибор.

7.8.2 При отрицательных результатах калибровки омметр к применению не допускается и выдают извещение о непригодности с указанием причин.

8 Маркировка и пломбирование

8.1 На задней панели корпуса омметра находится маркировочная планка, на которую нанесены: наименование – омметр ТС-1, товарный знак предприятия-изготовителя, зав. номер и дата изготовления.

8.2 Предприятием-изготовителем осуществляется пломбирование омметра. Место пломбирования находится на задней панели прибора.

8.3 Снятие пломб производится поверочной организацией, она же после соответствующего ремонта и поверки вновь пломбирует омметр.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Предельные условия транспортирования, установленные для группы 3 по           ГОСТ 22261-94:

- температура окружающего воздуха, °С          от минус 50 до плюс 70;

- относительная влажность воздуха, %                             до 95 при 30°С;

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)                  84–106,7 (630–800);

транспортная тряска:

- число ударов в минуту                                                          от 80 до 120;

- максимальное ускорение, м/с2                                                              30;

- продолжительность воздействия, ч                                                        1.

Положение омметра при транспортировании в упаковке в транспортном средстве – горизонтальное.

9.2 Омметры до введения в эксплуатацию (в течение гарантийного срока хранения) должны  храниться в упаковке предприятия – изготовителя на складах при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре       35 °С.

9.3 При транспортировании омметра самолетом, его следует располагать в герметизированном отапливаемом отсеке.

9.4 Хранить омметры без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С. В атмосфере внутри транспортных средств и помещений для хранения содержание коррозионно-активных агентов должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к атмосфере типа I по ГОСТ 15150-69.

10	Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие омметра техническим характеристикам, указанным в РЭ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим документом.

10.2 Гарантийный срок омметра составляет 12 месяцев со дня его отгрузки.

10.3 Адрес для предъявлений претензий по качеству:

440000, г. Пенза, ул. Каракозова, 44, ФГУП «НИИЭМП»

тел. (8412) 477-169, факс. (8412) 645-825

- Свидетельство об упаковывании

Омметр «МИНИОМ» РУКЮ.411212.032  зав. № ___________ упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

______________                _______________       ___________________

должность                                             личная подпись                                  расшифровка подписи

_______________       год число месяц

Свидетельство об упаковывании заполняет изготовитель омметра.

12 Сведения об утилизации

12.1 Омметр не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

12.2 После окончания срока службы (эксплуатации) узлы и блоки омметра сдаются в металлолом в установленном на предприятии порядке в соответствии с ГОСТ 12.0.003. Драгматериалов в омметре не содержится.

13 Свидетельство о приемке

Омметр «ТС-1» РУКЮ.411212.032 зав. № ___________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиям государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.                     ____________                       ___________________

личная подпись                                                  расшифровка подписи

_____________

год,  месяц

Калибровка омметра «ТС-1» зав. № _____________ проведена.

Калибровщик

М.П.                     ____________                       ___________________

личная подпись                                                  расшифровка подписи

_____________

год, мес.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |