1

При типографском издании РЭ выполнять в соответствии с СТП ПВ 182-84 на формате 145 х 200 мм

2 Требования к изготовлению РЭ по СТП ПВ 192-84 и РТМ 25 450-81

3 Код ОКП «42 2513» наносить на обложку РЭ

4 Знак утверждения типа наносить

Содержание

1  Требования безопасности						  	           4

2  Описание и принцип работы магазина

2.1 Назначение							  	  		4

2.2 Состав магазина							  		5

2.3 Технические характеристики					  		5

2.4 Устройство и работа магазина					  		5

3  Подготовка к работе и порядок работы			  			6

4  Поверка магазина						  	  		7

5 Текущий ремонт										14

6  Хранение и транспортирование							14

7  Маркирование и пломбирование							14

Приложение А.  Перечень средств поверки магазинов модификаций

100 В - 80,42 В·А; 100 В - 200 В·А		           16

Приложение Б.  Перечень средств поверки магазинов модификаций

57,7 В – 80,42 В·А;  57,7 V- 200 В·А                          	17

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для  ознакомления с магазином нагрузок МР3025 (далее - магазин) и содержит все необходимые сведения для обеспечения правильной его эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем  РЭ.

1 Требования безопасности

1.1 По требованиям безопасности магазин относится к классу 1 по ГОСТ Р 51350 - 99,  категория монтажа I.

1.2 При работе с магазином необходимо зажим заземления подключать к защитному проводнику.

1.3 При проведении поверки трансформаторов напряжения с использованием магазина в качестве нагрузочного устройства должны быть соблюдены требования

ГОСТ 12.1.019 - 79 и ГОСТ 12.3.019 - 80, а также требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных  Госэнергонадзором.

1.4 Подключение вторичной обмотки трансформатора напряжения к магазину должно осуществляться гибкими (многожильными) изолированными проводами сечением не менее 0,75 мм2 с наконечниками.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается производить подключение магазина  проводами без наконечников.

# УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ ПРОВОДНИКОВ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИХ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ОТСОЕДИНЕНИЯ.

# 2 Описание и принцип работы магазина

2.1 Назначение

2.1.1 Магазин нагрузок МР3025 предназначен для использования в качестве нагрузок при поверке трансформаторов напряжения в соответствии с  ГОСТ 8.216 - 88 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки».

2.1.2 Магазин предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 С, относительной влажности 80% при температуре 25 С.

Нормальные  условия применения:

- температура окружающего воздуха - (20  2) С;

- относительная влажность - от 30 до 80 %;

- атмосферное давление - 84 - 106,7 кПа.

2.2 Состав магазина

2.2.1 В состав  комплекта магазина  входят  магазин, руководство по эксплуатации, формуляр.

2.3 Технические характеристики

2.3.1 Номинальное значение напряжения переменного тока, подаваемого на магазин, а также суммарное значение полной мощности соответствует в зависимости от модификации:

57,7 В 0,3 % - 80,42 В·A;  57,7 В0,3 % - 200 В·А;

100 В 0,3 % - 80,42 В·А;   100 В0,3 % - 200 В·А.

2.3.2 Частота питающей сети - (50  0,5) Гц.

2.3.3 Пределы допускаемого значения основной приведенной погрешности комплексного сопротивления каждой ступени магазина и суммарного значения (при включении всех ступеней) не превышают  4 % от номинального значения включенной нагрузки.

2.3.4 Пределы допускаемого значения дополнительной приведенной погрешности комплексного сопротивления каждой  ступени магазина и суммарного значения (при включении всех ступеней) не превышают  4 %  при изменении температуры от нормальной до нижнего и верхнего значения рабочего диапазона температур.

2.3.5. Модификации магазинов и номинальное значение активных сопротивлений и индуктивности, а также их допускаемые отклонения соответствуют указанным в таблице 1.

2.3.6 Номинальное значение  коэффициента мощности магазина - cos = 0,8.

2.3.7 Рабочий диапазон температур - от 10 º С до 35 º С.

2.3.8 Габаритные размеры - не более 240 х 280 х 90 мм.

2.3.9 Масса - не более  3,5 кг.

2.4  Устройство и работа магазина

2.4.1 Магазин содержит семь переключаемых секций нагрузок для мощностей

80,42 В·А и пять секций для - 200 В·А, которые могут быть включены в любом наборе.

Подключение секций к входным зажимам осуществляется соответствующими тумблерами, установленными на лицевой панели.

Таблица 1

| Обозначение секции (номинальное значение полной мощности нагрузки), ВА |  | Номинальное значение активного сопротивления нагрузки, Ом |  | Допустимое отк-лонение активного сопротивления нагрузки, Ом, не более |  | Номинальное значение индуктивности нагрузки, Гц |  |  | Допустимое отклонение индуктивности нагрузки, Гц, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МР3025 (100 В – 80,42 В·А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 200 |  | 8 |  | 0,477 |  |  | 0,019 |
| 20 |  | 400 |  | 16 |  | 0,955 |  |  | 0,038 |
| 10 |  | 800 |  | 32 |  | 1,910 |  |  | 0,076 |
| 5 |  | 1600 |  | 64 |  | 3,820 |  |  | 0,153 |
| 2,5 |  | 3200 |  | 128 |  | 7,639 |  |  | 0,305 |
| 1,67 |  | 4700 |  | 188 |  | 11,44 |  |  | 0,46 |
| 1,25 |  | 6400 |  | 256 |  | 15,28 |  |  | 0,61 |
| МР3025 (57,7 В – 80,42 В·А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 66,6 |  | 2,66 |  | 0,159 |  |  | 0,0064 |
| 20 |  | 133,2 |  | 5,33 |  | 0,318 |  |  | 0,0127 |
| 10 |  | 266,3 |  | 10,6 |  | 0,636 |  |  | 0,0254 |
| 5 |  | 532,6 |  | 21,3 |  | 1,272 |  |  | 0,051 |
| 2,5 |  | 1065,4 |  | 42,6 |  | 2,545 |  |  | 0,102 |
| 1,67 |  | 1594 |  | 63,7 |  | 3,810 |  |  | 0,152 |
| 1,25 |  | 2130 |  | 85,2 |  | 5,090 |  |  | 0,203 |
| МР3025 (100 В – 200 В·А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 200 |  | ± 8 |  | 0,477 |  |  | ± 0,019 |  |
| 40 | 200 |  | ± 8 |  | 0,477 |  |  | ± 0,019 |  |
| 40 | 200 |  | ± 8 |  | 0,477 |  |  | ± 0,019 |  |
| 40 | 200 |  | ± 8 |  | 0,477 |  |  | ± 0,019 |  |
| 40 | 200 |  | ± 8 |  | 0,477 |  |  | ± 0,019 |  |
| МР3025 (57,7 В – 200 В·А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 66,6 |  | ± 2,6 |  | 0,159 |  | ± 0,0064 |  |  |
| 40 | 66,6 |  | ± 2,6 |  | 0,159 |  | ± 0,0064 |  |  |
| 40 | 66,6 |  | ± 2,6 |  | 0,159 |  | ± 0,0064 |  |  |
| 40 | 66,6 |  | ± 2,6 |  | 0,159 |  | ± 0,0064 |  |  |
| 40 | 66,6 |  | ± 2,6 |  | 0,159 |  | ± 0,0064 |  |  |

# 3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  И ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ЛЮБЫМ  ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЖИМ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ МАГАЗИНА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕН К ЗАЩИТНОМУ  ЗАЗЕМЛЕНИЮ

3.1 Установить все тумблеры на лицевой панели в нижнее положение (все секции отключены).

3.2 Подключить  магазин к вторичной обмотке поверяемого трансформатора напряжения.

3.3 Включить тумблер  ВКЛ.

3.4 Установить на магазине с помощью включения соответствующего тумблера необходимую мощность нагрузки в зависимости от типа и номинальной мощности трансформатора напряжения (ГОСТ 8.216 - 88).

3.5 Магазин модификаций 200 В·А подключить к питающей сети напряжением 220 В.

4 Поверка магазина

4.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства   поверки магазина после его изготовления и в процессе эксплуатации. Магазины должны подвергаться поверке только органами Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц.

4.2 Поверка магазина в процессе эксплуатации  должна осуществляться не реже одного раза в 2 года.

4.3 Операции поверки

4.3.1 При проведении поверки магазина должны выполняться операции, указанные в таблице 2.

4.3.2 Если при выполнении одной из операций, предусмотренных в таблице 2, обнаружена неисправность поверяемого магазина, препятствующая его применению, поверяемый магазин бракуют, и остальные операции, кроме оформления результатов  поверки, не производят.

Таблица 2

| Наименование операции | Номер пункта | Обязательность проведения операции при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 4.6.1 | Да | Да |
| Определение основной приведенной погрешности активного сопротивления секции нагрузки | 4.6.2 4.6.3 | Да | Да |
| Определение основной приведенной погрешности индуктивности секции нагрузки | 4.6.4 | Да | Да |

###### 4.4 Средства поверки

4.4.1 При поверке магазина следует применять средства   поверки, требования  к которым сформулированы для модификаций:

- 100 В - 80,42 В·А или 100 В - 200 В·А в приложении А в таблице А.1;

- 57,7 В – 80,42 В·А или 57,7 В - 200 В·А в приложении Б в таблице Б.1.

Допускается использовать средства, отличные от перечисленных, если они удовлетворяют требованиям настоящей методики.

##### 4.5 Условия поверки

##### 4.5.1 При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха      -   (20 2) С;

- относительная влажность воздуха        -   (30 - 80) %;

- атмосферное давление                          -    84 – 106,7 кПа;

- частота питающей сети                          -   (50  0,5) Гц;

- время установления рабочего режима (при измерении активного сопротивления секций) - не менее 15 мин.

4.6 Проведение поверки

4.6.1 Провести внешний осмотр магазина.

При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на точность магазина;

- наличие и прочность крепления органов коммутации и управления, четкость их фиксации;

-  чистота зажимов;

-  отсутствие слабозакрепленных элементов схемы (определяется на слух при наклонах магазина).

4.6.2 Активное сопротивление секций следует определять следующим образом:

- собрать схему согласно рисунку 1;

- установить все тумблеры (кроме ВКЛ) в верхнее положение (все секции включены);

- магазин модификаций 200 В·А подключить к питающей сети напряжением  220 В;

- подать напряжение на входные клеммы магазина, установив с помощью Т1 его значение - (100  0,5) В или (57,7  0,5) В, измеренное прибором В7-38 (PV);

- установить тумблер ВКЛ в верхнее положение;

- выдержать магазин во включенном состоянии в течение не менее 15 мин;

- отключить магазин от схемы и установить все тумблеры  в нижнее положение;

- подключить к клеммам 100V или 57,7V магазина прибор комбинированный цифровой Щ300, установив его в режим измерения  сопротивления (см. рисунок 2);

- подключая и отключая поочерёдно секции магазина тумблерами  на лицевой панели и включая тумблер ВКЛ, измерить активное сопротивление секций магазина.

Примечание - Активное сопротивление секций необходимо измерить за минимально  короткое  время (не более 3 мин) после  выключения питания.

4.6.3  Приведённую погрешность активного сопротивления  секций магазина определить по формуле:

R xi - Rнi

R =      100,	                                                  (1)

Rнi

где   R - приведённая погрешность активного сопротивления секции магазина, %;

Rxi  и Rнi - соответственно, измеренное и номинальное значения активного сопротивления i -ой секции магазина, Ом.

Номинальные значения активных сопротивлений секций магазина приведены в таблице 1.

4.6.4 Определить индуктивность секций следующим образом:

а) собрать схему (рисунок 3), установив в качестве  R2 резистор 200 Ом для модификаций  100 В или 66,6 Ом для - 57,7 В;

б) установить тумблеры «40 VA и ВКЛ в верхнее положение (остальные тумблеры - в нижнем положении);

в)  установить  на магазине сопротивлений  (R4) значение  5000 Ом, на магазине ёмкостей (С4) - значение  0,4780 мФ;

г) подключить схему к сети 220 V, установив с помощью Т1 на резисторе R2  напряжение 80 В для модификаций 100 В или 46,2 В для – 57,7 В, контролируя его  вольтметром

(PV);

д) изменяя  емкость магазина емкостей добиться минимальной  амплитуды сигнала на экране осциллографа (PG), увеличивая при необходимости его чувствительность.

Индуктивность секции определить по формуле:

L= R2R3С410-6,

где   L   - индуктивность секции, Н;

R2 - сопротивление резистора R2, соответствует номинальному значению активного сопротивления нагрузки, Ом (см. таблицу 1);

R3 - сопротивление резистора R3 = 5000 Ом;

R4 - сопротивление резистора R4 = 5000 Ом;

С4 - емкость, установленная магазином емкостей, мФ.

Повторить операции а) – д) для остальных  секций  магазина, выбирая резистор R2 со значениями сопротивлений, соответствующим активным сопротивлениям подключенных секций.

4.6.5 Приведённую погрешность индуктивности секции определить по формуле:

L xi - Lнi

L =     100,				(3)

Lнi

где   L - приведенная погрешность индуктивности секции, %;

L xi , Lнi соответственно измеренное и номинальное значение  индуктивности i-ой секции магазина, Г.

Номинальные значения индуктивноcтей секций магазина приведены в таблице 1.

4.7  Оформление результатов поверки

4.7.1 При положительных результатах поверки на корпус магазина наносят оттиск поверительного клейма и производят отметку в формуляре.

4.7.2  При отрицательных результатах поверки магазин не допускают к дальнейшему применению, клеймо предыдущей поверки гасят, свидетельство аннулируют.

В этом случае магазин отдают в ремонт, после чего он подлежит повторной поверке.

T 1

Рисунок 1 – Схема включения магазина на номинальную нагрузку

«~100V »

(«~57,7V»)

Магазин

нагрузок

МР3025

PV

~220 В

(для  200 ВА)

Магазин нагрузок

МР 3025

« ~ 100V»

(«~57,7V»)

Рисунок 2 - Схема измерения активного сопротивления секции магазина

PR

~220 В

(для 200 ВА)

(40VA)

(для  200VA)

PG

Рисунок 3 – Схема определения индуктивности секций

PV2

R2

R1.7

(R1.5)

C4

R1.1

L7 (L5))

40VA

Ll

~100В

(~57,7В)

R3

PV1

~220В

5 Текущий ремонт

5.1 Возможные неисправности, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, приведены в таблице 3

Таблица 3

| Возможная неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Не включается одна из секций нагрузок | Вышел из строя переключатель | Заменить переключатель |
| 2. То же | Обрыв цепи | Восстановить цепь |

5.2 Ремонт магазина осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта данного магазина.

После проведения ремонта магазин должен быть поверен.

6. Хранение и транспортирование

6.1 Магазины должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40С и относительной влажности 80% при температуре 25С.

6.2 Хранение  магазина  без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 С и относительной влажности 80% при температуре 25 С.

6.3 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно - агрессивных агентов для атмосферы типа I по  ГОСТ 15150-69.

6.4 Магазины могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (в самолетах - в герметизированных отсеках) в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 С и относительной влажности 95 % при температуре 40 С

7 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

7.1 На лицевой панели должно быть нанесено:

- надпись  «МАГАЗИН НАГРУЗОК МР3025»;

- надпись  100V или 57,7V;

- порядковый номер магазина;

- год изготовления;

- погрешность магазина;

- товарный знак предприятия - изготовителя;

- знак утверждения типа;

- надпись  «СДЕЛАНО В РОССИИ»;

- обозначение нагрузок в вольтамперах.

7.2 Пломбирование магазина производится оттиском клейма ОТК предприятия - изготовителя и госповерителя при первичной и периодической (через три года) поверках.

Места расположения пломб - винты, соединяющие обе половины корпуса.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(рекомендуемое)

Средства поверки магазинов модификаций 100 В -  80,42 В·А; 100 В -  200 В·А

Таблица А.1

| Наименование средств поверки | Тип, номинал | Диапазон измерения | Класс точности, погрешность, не хуже * | Обозначение на рисунках 1-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор комбинированный цифровой | Щ300, В7-38 | 0 – 10 кОм 0 – 100 В | 0,5 | PR PV,PV1, PV2 |
| Магазин емкостей | Р5025, Р544 | 0,001 -1,0 мФ | 0,5 | C4 |
| Осциллограф | С1-65А | 1 – 10000 мВ 1.0 – 100 мс | - | PG |
| Автотрансформатор лабораторный | ЛАТР-2М | 220/50 В | - | T1 |
| Резистор С5 - 42В – 10 Вт -- -- -- -- -- -- -- | 200 Ом 400 Ом 800 Ом 1600 Ом 3200 Ом 4700 Ом 6400 Ом | - - - - - - - | 0,5% -- -- -- -- -- -- | R2 -- -- -- -- -- -- |
|  | 5000 Ом | - | -- | R3, R4 |

Примечание – *Указанные классы точности обеспечивают соответствующие измерения с допустимой погрешностью и не являются классами точности конкретных приборов, указанных в  таблице А.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

(рекомендуемое)

Средства поверки магазинов модификаций 57,7 В - 80,42 В·А; 57,7 В - 200 В·А

Таблица Б.1

| Наименование средств поверки | Тип, номинал | Диапазон измерения | Класс точности, погрешность, не хуже * | Обозначение на рисунках 1-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор комбинированный цифровой | Щ300, В7-38 | 0 – 10 кОм 0 – 100 В | 0,5 | PR PV,PV1, PV2 |
| Магазин емкостей | Р5025, Р544 | 0,001 -1,0 мФ | 0,5 | C4 |
| Осциллограф | С1-65А | 1 – 10000 мВ 1.0 – 100 мс | - | PG |
| Автотрансформатор лабораторный | ЛАТР-2М | 220/50 В | - | T1 |
| Резистор С5 - 42В - 10 Вт -- -- -- -- -- -- -- | 66,6 Ом 133,2 Ом 266,3 Ом 532,6 Ом 1065 Ом 1594 Ом 2130 Ом | - - - - - - - | 0,5% -- -- -- -- -- -- | R2 ** -- ** -- ** -- ** -- ** -- ** -- ** |
|  | 5000 Ом | - | -- | R3, R4 |

Примечание

1 * – Указанные классы точности обеспечивают соответствующие измерения с допустимой погрешностью и не являются классами точности конкретных приборов, указанных в таблице Б.1.

2 ** - Резисторы набираются по схемам, указанным на рисунке Б.1.

1. Номинал 66,6 Ом

R1

R3

R5

R4

R2

R6

R1…R4   -  C5 - 42B -10Bт - 62Ом ± 0,5%

R5,R6      -  C2 - 33M - 2Вт - 9,1Ом ± 0,5%

2. Номинал 133,2 Ом

R1

R2

R3

R1,R2      -  C5 - 42B -10Bт - 62Ом ± 0,5%

R3            -  C2 - 33M - 2Вт - 9,1Ом ± 0,5%

3. Номинал 266,3 Ом

R1

R2

R1             -  C5 - 42B -10Bт -240Ом ± 0,5%

R2             -  C2 - 33M - 2Вт - 27Ом ± 0,5%

4. Номинал 532,6 Ом

R1

R2

R1             -  C5 - 42B - 5Bт - 510Ом ± 0,5%

R2             -  C2 - 33M - 2Вт - 22Ом ± 0,5%

5. Номинал 1065 Ом

R1

R2

R1             -  C5 - 42B - 5Bт-1кОм ± 0,5%

R2             -  C2 - 33M - 0,5Вт - 68Ом ± 0,5%

6. Номинал 1594 Ом

R1

R2

R1              -  C2 - 33М -2Bт -1,5кОм ± 0,5%

R2              -  C2 - 33M - 0,5Вт - 91Ом ± 0,5%

7. Номинал 2130 Ом

R1

R2

R1              -  C2 - 33М - 2Bт -2кОм ± 0,5%

R2              -  C2 - 33M - 0,5Вт -130Ом ±0,5%

Рисунок Б.1