ООО предприятие «ЗИП - Научприбор»

42 25 13

МАГАЗИН НАГРУЗОК

МР 3027

# Руководство по эксплуатации

3.452.002 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Требования безопасности  						       2

2. Назначение, состав, технические характеристики и принцип

работы магазина

2.1 Назначение                                                                                              2

2.2 Состав магазина                                                                                      3

2.3 Технические характеристики                                                                3

2.4 Принцип работы и устройство магазина                                              5

3. Подготовка к работе и порядок работы                                                  5

4. Поверка магазина                                                                                      8

5. Текущий ремонт                                                                                       14

6. Хранение и транспортирование                                                              14

7. Маркирование и пломбирование                                                            14

Приложение А. Перечень средств поверки магазина                              15

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с магазином нагрузок МР3027 (далее - магазин) и содержит все необходимые сведения для обеспечения правильной его эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем  РЭ.

1  Требования безопасности

  - По требованиям безопасности магазин относится к классу 1 по

ГОСТ Р 51350-99,  категория монтажа I.

1.2  При работе с магазином зажим заземления должен быть соединен с шиной защитного  заземления.

1.3 При проведении поверки трансформаторов тока с использованием магазина в качестве нагрузочного устройства должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.1.019-79 и ГОСТ 12.3.019-80, а также требования « Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и « Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных  Госэнергонадзором.

1.4 Подключение вторичной обмотки трансформатора тока к магазину должно осуществляться гибкими (многожильными) изолированными проводами с общим сопротивлением 0,015 Ом, входящими в комплект поставки(см. 2.2.1).

ВНИМАНИЕ!

Запрещается производить подключение магазина  проводами без

наконечников.

Усилие затяжки проводников должно обеспечивать невозможность

их самопроизвольного отсоединения.

1.5 Включать магазин сопротивлений в схему или отключать его допустимо  только при обесточенном трансформаторе тока.

2 НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и

принцип работы магазина

2.1 Назначение

2.1.1 Магазин МР 3027 предназначен для использования в качестве нагрузки вторичной цепи трансформаторов тока с номинальным вторичным током 1А и 5А при проведении их поверки в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки».

2.1.2 Эксплуатация магазина производится при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 С, относительной влажности 80% при температуре 25 С.

Нормальные  условия применения:

- температура окружающего воздуха – (20) С;

- относительная влажность - от 30 до 80 %;

- атмосферное давление - 84 - 106,7 кПа.

2.2 Состав магазина

2.2.1 В комплект поставки магазина  входят:

- магазин,

- руководство по эксплуатации,

- формуляр,

- калиброванные соединительные провода

с суммарным сопротивлением 0,015Ом                    -  2шт.

- калиброванный соединительный провод

с сопротивлением 0,015 Ом       			      - 1шт.

2.3 Технические характеристики

2.3.1 Номинальное значение силы переменного тока, подаваемого на  магазин –

1 A ± 0,5 % или 5 A ± 0,5 % (в зависимости от номинального вторичного тока поверяемого трансформатора тока).

2.3.2 Частота питающей сети – (50  0,5) Гц.

2.3.3 Предел допускаемого значения основной погрешности комплексного сопротивления  каждой секции магазина  не превышает значений, описываемых формулой (1):

0,15

z =    , %       (1)

Z

где Z –  номинальное  значение комплексного сопротивления  секции магазина, Ом.

2.3.4 Предел допускаемого значения основной погрешности активного  сопротивления  каждой секции магазина  не превышает значений, описываемых формулой (2):

0,15

R =    , %         (2)

R

где R – номинальное значение активного сопротивления  секции магазина, Ом.

2.3.5 Номинальное значение активных и комплексных сопротивлений нагрузок с учетом сопротивления калиброванных соединительных проводов (2.2.1), а также их допускаемые отклонения соответствуют указанным в таблице 1.

2.3.6 Предел допускаемого значения дополнительной погрешности комплексного сопротивления каждой секции магазина не превышает  4 % от номинального значения

полной мощности нагрузки включенной секции магазина, при изменении температуры от нормальной до нижнего и (или) верхнего значения рабочего диапазона температур.

2.3.7   Номинальное значение  коэффициента мощности магазина,  cos  = 0,8.

2.3.8   Габаритные размеры, не более 390 х 360 х 130 мм.

2.3.9   Масса - не более 14 кг.

2.3.10 Продолжительность непрерывной работы в рабочих условиях применения

не более 8 часов с последующим перерывом не менее 1 часа.

Таблица 1

| Обозначение секции (номинальное значение полной мощности нагрузки, S), ВА | Номинальное значение комплексного сопротивления нагрузки Z, Ом | Допустимое отклонение комплексного сопротивления нагрузки, Ом, не более | Номинальное значение активного сопротивления нагрузки R, Ом | Допустимое отклонение активного сопротивления нагрузки, Ом, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для секций магазина с Iном = 1 А

| 1,0 | 1,0 | ± 0,0415 | 0,8 | 0,0335 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,25 | 1,25 | ± 0,0515 | 1,0 | 0,0415 |
| 2,5 | 2,5 | ± 0,1015 | 2,0 | 0,0815 |
| 3,75 | 3,75 | ± 0,1515 | 3,0 | 0,1215 |
| 5 | 5,0 | ± 0,2015 | 4,0 | 0,1615 |
| 6,25 | 6,25 | ± 0,2515 | 5,0 | 0,2015 |
| 7,5 | 7,5 | ± 0,3015 | 6,0 | 0,2415 |
| 10 | 10,0 | ± 0,4015 | 8,0 | 0,3215 |
| 12,5 | 12,5 | ± 0,5019 | 10,0 | 0,4015 |
| 15 | 15,0 | ± 0,6015 | 12,0 | 0,4815 |
| 20 | 20,0 | ± 0,8015 | 16,0 | 0,6415 |
| 25 | 25,0 | ± 1,0015 | 20,0 | 0,8015 |
| 30 | 30,0 | ± 1,2015 | 24,0 | 0,9615 |
| 40 | 40,0 | ± 1,6015 | 32,0 | 1,2815 |
| 50 | 50,0 | ± 2,0015 | 40,0 | 1,6015 |

| Для секций магазина с Iном = 5 А 1,25 | 0,05 | ± 0,0035 | 0,04 | 0,0031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 0,1 | ± 0,0055 | 0,08 | 0,0047 |
| 3,75 | 0,15 | ± 0,0075 | 0,12 | 0,0063 |
| 5 | 0,2 | ± 0,0095 | 0,16 | 0,0079 |
| 6,25 | 0,25 | ± 0,0115 | 0,2 | 0,0095 |
| 7,5 | 0,3 | ± 0,0135 | 0,24 | 0,0011 |
| 10 | 0,4 | ± 0,0175 | 0,32 | 0,0143 |
| 12,5 | 0,5 | ± 0,0215 | 0,4 | 0,0175 |
| 15 | 0,6 | ± 0,0255 | 0,48 | 0,0207 |
| 20 | 0,8 | ± 0,0335 | 0,64 | 0,0271 |
| 25 | 1,0 | ± 0,0415 | 0,8 | 0,0335 |
| 30 | 1,2 | ± 0,0495 | 0,96 | 0,0399 |
| 40 | 1,6 | ± 0,0655 | 1,28 | 0,0527 |
| 50 | 2,0 | ± 0,0815 | 1,6 | 0,0655 |

2.4  Принцип работы и устройство магазина

2.4.1 Схема электрическая принципиальная магазина приведена на рисунке 1.

2.4.2 Последовательное соединение набора реактивных и активных сопротивлений в

магазине позволяет получить заданную вторичную нагрузку поверяемых трансформаторов тока при cos  = 0,8  (cos  = R/Z).

2.4.3 Реактивные сопротивления  для секций магазина с номинальным током  нагрузки 5,0А выполнены в виде секционированного дросселя с воздушным зазором, реактивные сопротивления  для секций магазина с номинальным током нагрузки 1,0А выполнены в виде двух последовательно включенных  секционированных дросселей с воздушным зазором (один из них – дроссель секций магазина с номинальным током нагрузки 5,0А). Магнитопроводы дросселей выполнены из холоднокатанной электротехнической стали.

Активные сопротивления  секций представляют собой наборы параллельно и параллельно-последовательно соединенных  проволочных резисторов С5 - 42В.

2.4.4 Магазин содержит 15 переключаемых секций нагрузок на номинальный ток 1А и 14 переключаемых секций нагрузок на номинальный ток 5 А. Подключение секций к входным зажимам (обозначенным  * и  ~1 A для номинального тока 1 А и * и ~ 5 A для номинального тока 5 А) осуществляется соответствующими переключателями (S1 и S2), установленными на лицевой панели. Коммутация пределов является безразрывной, за исключением  перехода в коммутации от одного переключателя к другому. Поэтому необходимо строгое выполнение требований 2.4.6. Обозначение секции нагрузок, коммутируемых переключателями S1 и S2 (номинальное значение полной мощности нагрузки, S), ВА, нанесенное на передней панели красной краской , соответствует нагрузкам для номинального тока 5 А. Обозначение секции нагрузок, коммутируемых переключателями S1 и S2 (номинальное значение полной мощности нагрузки, S ), ВА, нанесенное на передней панели синей  краской , соответствует нагрузкам для номинального тока 1 А.

2.4.5  Переключатель S1 коммутирует секции нагрузок 1,0; 1,25; 2,5; 3,75 ВА для номинального тока 1 А и 1,25; 2,5; 3,75; 5,0 ВА для номинального тока 5 А, при этом переключатель S2 должен быть установлен в положение 0 ВА.

Переключатель S2 коммутирует секции нагрузок 5,0; 6,25; 7,25; 10; 12,5; 15;  20; 25; 30; 40; 50 ВА для номинального тока 1 А и 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50 ВА для

номинального тока 5 А, при этом переключатель S1 должен быть установлен в положение 0 ВА.

2.4.6  Установка переключателей S1 и/или S2 в положения  0 ВА допускается  только при обесточенном поверяемом трансформаторе тока, так как  цепь протекания нагрузочного тока   в этих положениях переключателей магазина разорвана и ,следовательно, нагрузка во вторичной цепи поверяемого трансформатора тока отсутствует. При отсутствии нагрузки  во вторичной цепи трансформатора тока и протекающем в первичной цепи  токе, во вторичной цепи трансформатора тока возникает напряжение, которое может привести к необратимому повреждению (пробою) трансформатора тока.

3  Подготовка к работе и порядок работы

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ЛЮБЫМ  ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЖИМ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ МАГАЗИНА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕН К  ШИНЕ ЗАЩИТНОГО  ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Рисунок 1 Магазин нагрузок МР3027. Схема электрическая принципиальная.

При последовательном соединении двух магазинов следует заземлять зажимы

защитного заземления обоих магазинов.

3.1 Подготовка к работе

3.1.1 Для стабилизации переходного сопротивления контактов переключателей пределов нагрузок магазина перед началом измерений повернуть не менее 5 раз рукоятки переключателей из одного крайнего положения в другое;

3.1.2 Собрать схему, указанную на  рисунке 2.

3.1.3 Установить правый переключатель пределов нагрузок в положение 50 ВА,

левый  переключатель пределов нагрузок – в положение 0 ВА.

3.1.4 Подключить напряжение питающей сети.

3.1.5 Произвести размагничивание дросселя путем изменения величины переменного тока, протекающего через магазин, от нуля до 1,2А (до 6А – для секции магазина нагрузок с номинальным током нагрузки 5А) и снова до нуля.

Операцию размагничивания рекомендуется производить не реже 1 раза в месяц и/или  перед каждым выездом на объект.

3.2 Порядок работы

ВНИМАНИЕ!

При коммутации нагрузок одним из переключателей, другой переключатель 	  обязательно должен быть установлен в положение 0 ВА, при строгом выполнении  требований 2.4.6.

3.2.1 Установить на магазине с помощью включения соответствующего

предела необходимую мощность нагрузки в зависимости от типа и номинальной мощности трансформатора тока следующим образом :

Значения нагрузки  1,0 ВА ,1,25 ВА , 2,5 ВА , 3,75 ВА для номинального тока 1А

(обозначенные синей краской ) и 1,25 ВА , 2,5 ВА , 3,75 ВА , 5,0 ВА для номинального тока 5А (обозначенные красной краской ) устанавливать левым переключателем. Правый переключатель при этом должен находиться в положении 0 ВА.

Значения нагрузки  5,0 ВА , 6,25 ВА ,7,25 ВА , 10 ВА ,12,5 ВА , 15 ВА , 20 ВА,

25 ВА , 30 ВА , 40 ВА , 50 ВА для номинального тока 1 (обозначенные синей краской) и 6,25 ВА , 7,5 ВА , 10 ВА , 12,5 ВА , 15 ВА , 20 ВА , 25 ВА , 30 ВА , 40 ВА , 50 ВА для номинального тока 5А (обозначенные красной краской) устанавливать правым переключателем .

Левый  переключатель при этом должен находиться в положении 0 ВА.

Следует обращать внимание на то, что при  установке значений нагрузки 6,25 ВА,

7,5 ВА , 10 ВА , 12,5 ВА , 15 ВА , 20 ВА , 25 ВА , 30 ВА , 40 ВА , 50 ВА для номинального тока 5 А (обозначенные красной краской) имеются два положения  0 ВА  правого переключателя.

3.2.2 Подключить входные зажимы магазина  обозначенные * и  ~1A  или * и ~ 5A (в зависимости от номинального вторичного тока поверяемого трансформатора тока) к поверяемому трансформатору тока соединительными проводами с суммарным сопротивлением 0,015 Ом из комплекта поставки магазина.

3.2.3 Если вторичная нагрузка поверяемого трансформатора тока превышает 50 ВА, то следует включать последовательно 2 магазина нагрузок, используя соединительный провод с номинальным сопротивлением 0,015 Ом из комплекта поставки одного из магазинов.

3.2.4 В случае последовательного соединения двух магазинов установите переключатели каждого таким образом , чтобы их суммарная мощность соответствовала заданной вторичной нагрузке поверяемого трансформатора тока.

4  Поверка магазина

4.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства   поверки магазина после его изготовления и в процессе эксплуатации. Магазины должны подвергаться поверке только органами Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц.

4.2 Поверка магазина в процессе эксплуатации  должна осуществляться не реже одного раза в 2 года.

4.3 Операции поверки

4.3.1 При проведении поверки магазина должны выполняться операции, указанные в таблице 2.

4.3.2 Если при выполнении одной из операций, предусмотренных в таблице 2, обнаружена неисправность поверяемого магазина, препятствующая его применению, поверяемый магазин бракуют, и остальные операции, кроме оформления результатов  поверки, не производят.

Таблица 2

| Наименование операции | Номер пункта | Обязательность проведения операции при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 4.6.1 | да | да |
| Определение основной погрешности активного сопротивления секций нагрузки | 4.6.2 | да | да |
| Определение основной погрешности комплексного сопротивления нагрузки | 4.6.3 | да | да |

###### 4.4  Средства поверки

###### 4.4.1 При поверке магазина следует применять средства   поверки, требования  к которым сформулированы в приложении Б. Допускается использовать средства, отличные от перечисленных, если они удовлетворяют требованиям настоящей методики.

##### 4.5  Условия поверки

##### 4.5.1 Поверка магазинов должна производиться в нормальных условиях применения согласно 2.1.2

##### 4.6  Проведение поверки

4.6.1  Провести внешний осмотр магазина.

При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на точность магазина;

- наличие и прочность крепления органов коммутации и управления, четкость их фиксации;

- чистота зажимов;

- отсутствие слабо закрепленных элементов схемы (определяется на слух при наклонах магазина).

4.6.2 Активное сопротивление секций определять следующим образом:

-  собрать схему  измерения (см.  рисунок 2);

-  выполнить операции  в соответствии с 3.1.1;

- установить необходимый предел нагрузки магазина;

- регулировкой напряжения источника питания постоянного тока  выставить ток в цепи 1,0 А  0,5 % (5,0 А   0,5 % – для секции магазина нагрузок с номинальным током нагрузки  5 А ) по показаниям амперметра PА1;

- выдержать магазин во включенном состоянии на выбранном пределе 2 мин;

- измерить напряжение на концах калиброванных по сопротивлению проводов вольтметром  PV1;

- занести значение измеренного напряжения в графу « Измеренное  значение напряжения постоянного тока» таблицы 3;.

- активное сопротивление секции магазина определять по формуле (3):

Ui

Rxi =     ,   		(3)

I

где Rxi – рассчитанное значение активного сопротивления i-той секции магазина, Ом;

Ui – значение показаний вольтметра PV1 , вольт ;

I  – значение  показаний амперметра PA1 , ампер ;

- результат вычисления занести в графу  « Рассчитанное значение активного сопротивления нагрузки» таблицы 3 .

4.6.3 Основную погрешность активного сопротивления  секций  магазина   определять по формуле (4):

Rxi - Rнi

R =     100,       (4)

Rнi

где   R - погрешность активного сопротивления секции магазина, %;

Rxi  и Rнi - соответственно, рассчитанное и номинальное значения активного  со противления  i-ой секции магазина, Ом.

Номинальные значения активных сопротивлений секций магазина приведены в  таблице 1 .

Результат вычисления занести в графу  «Основная погрешность активного сопротивления нагрузки» таблицы 3 .

4.6.4 Подключая поочерёдно секции магазина переключателями  на лицевой панели  и последовательно повторяя выполнение действий, указанных в 4.6.2 , определить активное сопротивление и основную  погрешность активного сопротивления  секций магазина.

Рисунок 2 Схема измерения активного сопротивления нагрузок магазина МР3027

1-1;2-2 –калиброванные провода с суммарным сопротивлением 0,015 Ом

Таблица 3

| Обозначение секции (номинальное значение полной мощности нагрузки, S), ВА | Измеренное значение напряжения переменного тока, В | Рассчитанное значение комплексного сопротивления нагрузки, Zxi , Ом | Основная погрешность комплексного сопротивления нагрузки,  z , % |  | Измеренное значение напряжения постоянного тока, В | Рассчитанное значение активного сопротивления нагрузки, Rxi , Ом | Основная погрешность активного сопротивления нагрузки, z , % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измеренная | допустимая |  |  | измеренная | допустимая |

Для секций магазина с Iном = 1А

| 1,0 |  |  |  | ± 4,15 |  |  |  | ± 4,187 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,25 |  |  |  | ± 4,12 |  |  |  | ± 4,15 |
| 2,5 |  |  |  | ± 4,06 |  |  |  | ± 4,075 |
| 3,75 |  |  |  | ± 4,04 |  |  |  | ± 4,05 |
| 5 |  |  |  | ± 4,03 |  |  |  | ± 4,037 |
| 6,25 |  |  |  | ± 4,024 |  |  |  | ± 4,03 |
| 7,5 |  |  |  | ± 4,02 |  |  |  | ± 4,025 |
| 10 |  |  |  | ± 4,015 |  |  |  | ± 4,018 |
| 12,5 |  |  |  | ± 4,012 |  |  |  | ± 4,015 |
| 15 |  |  |  | ± 4,01 |  |  |  | ± 4,012 |
| 20 |  |  |  | ± 4,007 |  |  |  | ± 4,009 |
| 25 |  |  |  | ± 4,006 |  |  |  | ± 4,007 |
| 30 |  |  |  | ± 4,005 |  |  |  | ± 4,006 |
| 40 |  |  |  | ± 4,003 |  |  |  | ± 4,004 |
| 50 |  |  |  | ± 4,003 |  |  |  | ± 4,003 |

Для секций магазина с Iном = 5А

| 1,25 |  |  |  | ± 7 |  |  |  | ± 7,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 |  |  |  | ± 5,5 |  |  |  | ± 5,875 |
| 3,75 |  |  |  | ± 5 |  |  |  | ± 5,25 |
| 5 |  |  |  | ± 4,75 |  |  |  | ± 4,937 |
| 6,25 |  |  |  | ± 4,6 |  |  |  | ± 4,75 |
| 7,5 |  |  |  | ± 4,5 |  |  |  | ± 4,625 |
| 10 |  |  |  | ± 4,375 |  |  |  | ± 4,468 |
| 12,5 |  |  |  | ± 4,3 |  |  |  | ± 4,375 |
| 15 |  |  |  | ± 4,25 |  |  |  | ± 4,312 |
| 20 |  |  |  | ± 4,187 |  |  |  | ± 4,234 |
| 25 |  |  |  | ± 4,15 |  |  |  | ± 4,187 |
| 30 |  |  |  | ± 4,125 |  |  |  | ± 4,156 |
| 40 |  |  |  | ± 4,093 |  |  |  | ± 4,117 |
| 50 |  |  |  | ± 4,075 |  |  |  | ± 4,093 |

4.6.5 Комплексное сопротивление секций определять следующим образом:

- собрать схему измерения (рисунок 3);

- выполнить операции, указанные в 3.1.1;

- выполнить операции, указанные в 3.1.2- 3.1.5;

- установить необходимый предел нагрузки магазина нагрузок;

- регулировкой напряжения лабораторного автотрансформатора выставить ток в цепи 1,0 А  0,5 % (5,0 А   0,5 % – для секции магазина нагрузок с номинальным током нагрузки  5 А) по показаниям PA1;

- выдержать магазин во включенном состоянии на выбранном пределе 2 мин;

- замерить напряжение на концах калиброванных по сопротивлению проводов вольтметром  PV1;

- занести значение измеренного напряжения в  графу «Измеренное значение напряжения переменного тока» таблицы 3;.

- комплексное сопротивление секции магазина определять по формуле (5):

Ui

Zxi =   ,                        (5)

I

где Zxi – рассчитанное значение комплексного сопротивления i-той секции

магазина, Ом ;

Ui – значение показаний вольтметра PV1 , вольт ;

I    – значение  показаний амперметра PA1, ампер

- результат вычисления занести в графу «Рассчитанное значение комплексного сопротивления нагрузки» таблицы 3.

4.6.6 Основную погрешность комплексного сопротивления секции определять  по формуле (6):

Zxi - Zнi

z =     100 ,         (6)

Zнi

где z - погрешность комплексного сопротивления секции, %;

Zxi , Zнi  - соответственно рассчитанное и номинальное значение комплексного

сопротивления i-ой секции магазина, Ом.

Номинальные значения комплексного сопротивления секций магазина приведены в таблице 1.

Результат вычисления занести в графу  «Относительная погрешность комплексного сопротивления нагрузки» таблицы 3.

Подключая поочерёдно секции магазина переключателями  на лицевой панели  и последовательно повторяя выполнение действий, указанных в 4.6.3, определить комплексное сопротивление и основную погрешность комплексного сопротивления секций  магазина.

4.7  Оформление результатов поверки

4.7.1 При положительных результатах поверки на корпус магазина наносят оттиск поверительного клейма и производят отметку в формуляре.

4.7.2  При отрицательных результатах поверки магазин не допускают к дальнейшему применению, клеймо предыдущей поверки гасят, свидетельство аннулируют. В этом случае магазин отдают в ремонт, после чего он подлежит повторной поверке.

Рисунок 3 Схема измерения комплексного сопротивления нагрузок магазина МР3027

1-1;2-2 –калиброванные провода с суммарным сопротивлением 0,015 Ом

5. Текущий ремонт

5.1 Возможные неисправности, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, приведены в таблице 4 .

Таблица 4

| Возможная неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Не включается одна из секций нагрузок | Вышел из строя переключатель | Отремонтировать или заменить переключатель |
| 2 То же | Обрыв цепи | Восстановить цепь |

5.2 Ремонт магазина осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта данного магазина.

После проведения ремонта магазин должен быть поверен.

6 Хранение и транспортирование

6.1 Магазины должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 С и относительной влажности 80 % при температуре 25 С.

6.2 Хранение  магазина  без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 С и относительной влажности 80 % при температуре 25 С.

6.3 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно - агрессивных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

6.4 Магазины могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (в самолетах - в герметизированных отсеках) в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 С и относительной влажности 95 % при температуре 40 С.

7  МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

7.1 На лицевой панели должно быть нанесено:

- надпись  МАГАЗИН НАГРУЗОК МР3027;

- надпись  1А;

- надпись  5А;

- порядковый номер магазина;

- год изготовления;

- погрешность магазина;

- товарный знак предприятия - изготовителя;

- знак утверждения типа;

- надпись  СДЕЛАНО В РОССИИ;

- обозначение нагрузок в вольтамперах (VA)

- обозначение класса  электробезопасности.

7.2 Пломбирование магазина производится оттиском клейма ОТК предприятия - изготовителя и госповерителя при первичной и периодической (через 2 года) поверках. Места расположения пломб – с правой и левой сторон магазина в предусмотренных  для этого местах.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Средства поверки магазина

| Наименование средств поверки | Тип, номинал | Диапазон измерения | Класс точности, погрешность , не хуже * | Обозначение на рисунках 1-3 на рисунках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр универсальный цифровой | В7-38 | 0 – 100 В | 0,5 | PV1 |
| Амперметр | Э59 | 0 -10 А | 0,5 | PA1 |
| Осциллограф | С1-65А | 1 – 10000 мВ 1.0 – 100 мс | - | PG |
| Автотрансформатор лабораторный | ЛАТР-2М | 220/50 В | - | T1 |
| Трансформатор понижающий |  | 220В/60 В; 7 А | - | Т2 |
| Источник питания постоянного тока регулируемый |  | 0-60 В; 0-7 А |  |  |
| * Примечание – Указанные классы точности обеспечивают соответствующие измерения с допустимой погрешностью и не являются классами точности конкретных приборов, указанных в таблице. |  |  |  |  |